## 明细表1
2026年病毒岗试剂采购计划
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注
1 | PBS磷酸缓冲溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 40 | 1、中液，能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力，是生物学中经常使用的缓中盐溶液，用于分子克隆及细胞培养等，pH为7.2-7.4，主要成分为磷酸二气钾、磷酸气二钠、氣化钠以及氣化钾经过除菌处理，可直接使用。4℃保存可延长产品保质期2、规格：500ml/瓶 | 有效期1年以上，分批发货
2 | 病毒分离无血清培养基 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 1、在MDCK细胞接种流感病毒后，维持细胞生长的无血清培养基。额外添加了维持MDCK细胞生长和流感病毒快速复制所需要的组分，以达到快速分离流感病毒的目的.2、规格：500ml/瓶 | 有效期1年以上，分批发货
3 | MDCK细胞无血清培养基 | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 | 1、细胞形态方面，与完全培养基相同。细胞倍增时间，短于完全培养基，可以完全替代完全培养基(DMEM+10%胎牛血清): 2、不需要驯化过程。 3、传代50代以上，MDCK细胞依然具有良好的被流感病毒侵染的能力。 4、规格：500ml/瓶 | 有效期1年以上，分批发货
4 | 新生牛血清 | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 | 1、采用生后2小时内新生牛，3次0.1pm过滤，2、细泡生长(快)曲线峰值 1.3 X1063、细抱倍塔时间(短) ≤18小时4、细泡克隆率(高)≥75%5、适合:单抗研制、原代和传代细胞规模化培养的疫苗生产6、规格：100ml/瓶 | 有效期1年以上，分批发货
5 | 针式过滤器（绿色） | 13mm*0.22um 45/盒 | 盒 | 10 | 1、所有原材料均符合USP Class VI标准2、母鲁尔接头入口和公鲁尔接头出口3、辐照灭菌，SAL 10-5，无DNase/RNase,无热原4、直径规格不小于30mm5、膜类型:PES6、膜孔径规格:0.22um7、单个独立包装。外壳带有绿色颜色环。1个/包，45 个/盒,360 个/箱。
6 | 细胞培养瓶 | 200个/箱 | 箱 | 5 | 1、瓶身材质:光学透明PS材质;2、瓶盖材质:高密度PE材质。符合USP VI级原料标准表面处理方式:TC处理(适合贴壁细胞培养)3、盖类型:橙色透气盖(含0.2um PTFE细菌过滤膜无热源，已灭菌(伽马射线火菌)4、规格：200个/箱
7 | 亚克力96微孔血凝板 | 96微孔U型底孔（独立包装盒） | 8个/包 | 100 | 1、常规：亚克力材质、有编号2、96微孔U型底孔、有独立包装盒、带盖。3、规格：8个/包
8 | 一次性注射器（1ml） | 16号针头（1.6*32mm） | 支 | 1000 | 1、针头必须为加长型 2、尺寸：1ml，配16号针头（1.6*32mm）
9 | 一次性注射器（10ml） | 16号针头（1.6*32mm） | 支 | 1200 | 1、针头必须为加长型 2、尺寸：10ml，配16号针头（1.6*32mm）
10 | 医用胶布（棉布） | 个 | 个 | 10 | 1、材质：棉布
11 | 一次性滴管 | 1ml/支 | 支 | 3000 | 1、独立包装，带刻度 2、规格：1ml/支
12 | 无菌移液吸管含刻度(10ml) | 50支/袋 | 袋 | 50 | 1、尺寸：10ml，独立包装，带刻度2、规格：50支/袋
13 | 胰蛋白酶-EDTA (0.25%)，含酚红 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10 | 1、 在组织细胞的体外培养和原代细胞培养中的组织细胞分散(将组织块制备成单个细胞悬液)以及传代细胞培养中，贴壁生长细胞的消化分散均要使用组织细胞消化液。常用的消化液为胰蛋白酶，EDTA 等，其功能主要是使细胞间的蛋白质(如细胞外基质)水解，使组织或贴壁细胞分散成单个细胞，制成细胞悬液用于进一步的实验。2、保存:-20℃保存，有效期12个月。3、含0.25%胰酶和 0.02%EDTA(0.53mM)4、规格：100ml | 有效期1年以上，分批发货
14 | 青霉素-链霉素-两性霉素B混合溶液(100×三抗) | 100ml/瓶 | 瓶 | 8 | 1、保存：-20℃保存，12 个月有效2、细胞培养基中有时加入适量浓度的抗生素，可以有效防止微生物的污染。目前，最常采用的抗生素为青霉素-链霉素混合溶液(100x双抗)。青霉素-链霉素-两性霉素B混合溶液(100x三抗)(Penicilin-Streptomycin-Amphotericin B Solution,100x)是专门用于细胞培养的三抗，经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。3、该溶液用0.9%NaCI或PBS配制，在细胞培养液中推荐的青霉素工作浓度为100U/ml，链霉素工作浓度为0.1mg/ml，两性霉素B工作浓度为0.25ug/ml即按照100倍稀释使用即可。 | 有效期1年以上，分批发货
15 | 15毫升离心管 | 50个/袋 | 袋 | 30 | 1.塑料材质2.带刻度
16 | 50毫升离心管 | 50个/袋 | 袋 | 10 | 1.塑料材质2.带刻度
17 | 无菌液体液体石蜡 | 10ml/瓶 | 瓶 | 12 | 1、使用方法：滴加无菌液体石蜡5-8滴覆盖培养基表面。2、储存条件与保质期：室温保存，有效期三年。3、废物处理：检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。
18 | 10uL吸嘴 | 96支/盒 | 盒 | 1000 | 1、吸头无弯曲，透明度高 2、均匀的超疏水表面，无硅烷化、无核酸、无PCR抑制剂，有效减少样品损失 3、适用于含去垢剂等生物学样品和一些溶剂的操作，如 SDS, Tween TritonX-100等 4、PCR和实时PCR应用中获得极高可重复性、通用性高，适配Gilson，Eppendorf等多品牌移液器 5、辐照灭菌和非灭菌可选，辐照灭菌，SAL 10-6无DNase/RNase，无热原 6、规格：96支/盒
19 | 100uL吸嘴 | 96支/盒 | 盒 | 500 | 1、吸头无弯曲，透明度高 2、均匀的超疏水表面，无硅烷化、无核酸、无PCR抑制剂，有效减少样品损失 3、适用于含去垢剂等生物学样品和一些溶剂的操作，如 SDS, Tween TritonX-100等 4、PCR和实时PCR应用中获得极高可重复性、通用性高，适配Gilson，Eppendorf等多品牌移液器 5、辐照灭菌和非灭菌可选，辐照灭菌，SAL 10-6无DNase/RNase，无热原 6、规格：96支/盒
20 | 200uL吸嘴 | 96支/盒 | 盒 | 100 | 1、吸头无弯曲，透明度高 2、均匀的超疏水表面，无硅烷化、无核酸、无PCR抑制剂，有效减少样品损失 3、适用于含去垢剂等生物学样品和一些溶剂的操作，如 SDS, Tween TritonX-100等 4、PCR和实时PCR应用中获得极高可重复性、通用性高，适配Gilson，Eppendorf等多品牌移液器 5、辐照灭菌和非灭菌可选，辐照灭菌，SAL 10-6无DNase/RNase，无热原 6、规格：96支/盒
21 | 1250uL吸嘴 | 96支/盒 | 盒 | 1000 | 1、吸头无弯曲，透明度高 2、均匀的超疏水表面，无硅烷化、无核酸、无PCR抑制剂，有效减少样品损失 3、适用于含去垢剂等生物学样品和一些溶剂的操作，如 SDS, Tween TritonX-100等 4、PCR和实时PCR应用中获得极高可重复性、通用性高，适配Gilson，Eppendorf等多品牌移液器 5、辐照灭菌和非灭菌可选，辐照灭菌，SAL 10-6无DNase/RNase，无热原 6、规格：96支/盒
22 | 八联管 | 125条/盒 | 盒 | 20 | 1.高质量材料：该八联管采用高质量的聚丙烯材料制成，具有优异的耐热性和耐化学品性能，能够承受高温和化学试剂的作用。 2.精确的体积：八排管的容量为0.2ml，能够满足PCR反应所需的样品体积。3.方便的使用：八排管采用标准的96孔板尺寸，可以与常用的PCR仪器和自动化系统兼容，方便操作和高通量实验。4.可靠的密封性：八排管具有可靠的密封性能，可以防止样品的蒸发和污染，确保实验结果的准。 5.认证的RNase-/DNase-free ，无致热，非无菌，制造与99.9％纯纯聚丙烯 6.规格：125条/盒
23 | 医用外科口罩 | 100个/盒 | 盒 | 20 | 每个口罩有独立包装袋
24 | SPF鸡蛋 | 0胚龄 | 枚 | 2000 | 1.种蛋 合格蛋蛋重在47.5—75g范围内。 1.2 受精率 平均受精率应大于等于90%。 1.3 蛋龄及种蛋贮存条件 每批SPF鸡蛋从产蛋日期至发货日期不超过10天 1.4 可追溯性 每枚SPF种蛋上都标有可追溯来源的标识。 1.5 SPF鸡蛋微生物检测方法及标准 按照现行国家标准GB/T17999-2008进行检测。全部样品均进行定期检测，检测项目指标均为阴性时判定合格，并出具检测报告。
25 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 30 | 1、规格：100片/盒2、结构与性能：本产品由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成。卡片纸中间为紫外线感光色块，两端分别为70uW/cm和90uW/cm的标准色块。当紫外线感光色块受到紫外线照射后，殖紫外线辐射强度的不同，产生深浅程度不同的颜色，与标准色块比较可监测紫外线灯辐射强度是否达到使用要求。3、使用范围：适用于杀菌紫外线灯辐射照度的监测。4、有效期：24个月
26 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（121℃） | 200片/盒 | 盒 | 30 | 1、规格：200片/盒2、结构与性能：本品由特殊卡纸、标准色块和指示色块组成。在饱和蒸汽作用下，指示色块的颜色由淡黄色变为黑色，通过颜色变化的深浅，来判断火菌处理是否达到要求。3、使用范围：适用于121℃下排气式压力蒸汽灭器灭菌效果的监测。4、结果判定：经过一个灭菌周期处理后，指示色块颜色的深度达到或超过指示卡标准色块的颜色，表示所达到的温度和温度持续时间己达到灭菌要求:若浅于标准色块，表示灭处理的温度或温度持续时间未达到灭菌要求。
27 | 核酸纯化试剂（EX-DNA/RNA）病毒4.0 | （64T/盒；16T板*4板盒） | 盒 | 300 | 1：规格：64T/盒(预封装) 16T/板X4 板。2：标本类型：全血、血清、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等 3：预期用途：用于病毒核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 4：检验原理：利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 5：提取范围：能够提取≥10IU/m1 DNA 病毒核酸载量样品:能够提取≥30IU/ml RNA 病毒核酸载量样品。 6：精密度：变异系数 CVS5%。7：局限性：l适用于临床样本，提取产物的纯度和质量可能会受到检测仪器及人员操作的影响。采用的特殊配方洗脱液会对吸光度值造成影响，检测提取效果不建议使用紫外分光光度计直接测量。 8：适配仪器：天隆 GeneRotex96、NP968 系列核酸提取仪及同类型仪器。 | 有效期1年以上，分批发货
28 | 新冠病毒核酸检测试剂（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 50人份/盒 | 盒 | 6 | 1 预期用途 本试剂盒用于体外定性检测新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的鼻咽拭子、口咽拭子和痰液样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和 N 基因。 2 包装规格 50 人份/盒 3 检验原理 荧光 PCR 法 4 检测靶点 新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和 N 基因 5 样本类型 样本类型全面：包括人口咽拭子、鼻咽拭子和痰液。 6 内源性内标 产品带人源性内标检测系统，可以监测样本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性结果的出现。 7 阳性质控和阴性质控 阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于对环境进行监控和PCR检测试剂的质控。 8 适用仪器 可适用于ABI7500、上海宏石SLAN-96S、安誉AGS8830-16等荧光定量PCR仪器 9 储存条件 避光-20±5℃储存 10 有效期 稳定性好，有效期不低于12个月 11 开盖后稳定性 反复冻融6次不影响使用效果 12 灵敏度 最低检测限：150copies/mL 13 特异性 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应 14 重复性（CV） 实验室内、间精密度的CV均不大于5.0%，室间质评最低达3.3% 15 加样量 20ul 16 反应体系 40ul 17 反应程序 说明书上具有2套扩增程序，45个循环/42个循环，界限值为Ct 40。 18 反应扩增时间 最快可达到40分钟 19 是否有配套核酸提取试剂 有，磁珠法9min 快速提取3min 20 是否有配套核酸提取仪 有32/48通道核酸提取仪：1-48人份样本自动化提取只需9分钟96通道核酸提取仪：一次提取96个样本，只需11分钟 | 有效期1年以上，分批发货
29 | 呼吸道腺病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 5 | 1、规格：大包装，25反应/盒 2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。 3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。 4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 2分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。 5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml 7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
30 | Zika病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
31 | 基孔肯亚病毒（CHIKV）核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
32 | 甲型H1N1流感病毒核酸预分装检测试剂盒（PCR-荧光探针法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 30 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测人源甲型流感病毒H1N1亚型，不与禽流感H1交叉。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，需提供第三方合法机构出具的证明材料，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
33 | 甲型流感病毒H3N2预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 30 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测人源甲型流感病毒H3N2亚型，不与禽流感H3N8交叉。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
34 | 乙型流感病毒Victoria谱系核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测乙型流感病毒Victoria分型。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
35 | 乙型流感病毒Yamagata谱系核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测乙型流感病毒Yamagata分型。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
36 | 禽流感H5/H7/H9三通道病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 10 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测3个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
37 | pdm09H1NI病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
38 | H5N1亚型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
39 | H3N8亚型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
40 | H7N9亚型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
41 | H5N6亚型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
42 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
43 | H9N2亚型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
44 | 人感染高致病性禽流感病毒H5、H7、H9亚型病毒三通道核酸预分装检测试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测禽流感H5/H7/H9亚型。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液，禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、血液和内脏等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
45 | 登革热通用型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 30 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
46 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提 | 25人份/盒 | 盒 | 30 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
47 | 登革热通用型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 30 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测登革热病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
48 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提 | 24人份/盒 | 盒 | 30 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测登革热病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
49 | 猴痘病毒通用型核酸检测试剂（有证）不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 5 | 1、样本类型：至少适用于皮疹渗出液拭子及咽拭子。2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI7500等实时荧光定量PCR仪。3、根据人保守基因设计内参对照，监控样本采集、运输、提取及扩增等环节质量。4、灵敏度要求：最低检测限不大于500copies/mL，提供具备猴痘阳性样本复核资质（提供相关证明文件）的官方检测机构或相同等级的官方检测机构出具的证明材料（如评价报告等）。5、特异性要求：对痘苗病毒DNA和鼠痘病毒DNA均无交叉反应。6、精密度要求：检测结果稳定，CV值≤5%。 | 有效期1年以上，分批发货
50 | 猴痘1型/2型病毒核酸双通道检测试剂（有证）-不含提取试剂（荧光PCR | 25人份/盒 | 盒 | 5 | 1、样本类型：至少适用于皮疹渗出液拭子及咽拭子。2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI7500等实时荧光定量PCR仪。3、根据人保守基因设计内参对照，监控样本采集、运输、提取及扩增等环节质量。4、灵敏度要求：最低检测限不大于500copies/mL。5、特异性要求：对痘苗病毒DNA和鼠痘病毒DNA均无交叉反应。6、精密度要求：检测结果稳定，CV值≤5%，。 | 有效期1年以上，分批发货
51 | 猴痘病毒通用型核酸预分装检测试剂（有证）-不含提取试剂（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 盒 | 5 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测猴痘病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
52 | 猴痘1型/2型病毒核酸双通道预分装检测试剂（有证）-不含提取试剂（荧光PCR | 24人份/盒 | 盒 | 5 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测猴痘病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
53 | 诺如病毒通用型核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 20 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 2分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
54 | 诺如Ⅰ型/Ⅱ型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 20 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
55 | 诺如病毒通用型核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，一个反应检测诺如病毒。2、试剂盒适用于肛拭子、粪便、呕吐物等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
56 | 诺如Ⅰ型/Ⅱ型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，一个反应检测诺如病毒GⅠ型、GⅡ型。2、试剂盒适用于肛拭子、粪便、呕吐物等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
57 | 甲型/戊型肝炎病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测甲型、戊型肝炎病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24/人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
58 | 脊髓灰质炎病毒1型、2型和3型核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测脊髓灰质炎病毒1、2、3型。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
59 | 流行性出血热（汉滩病毒和首尔病毒）核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）- | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。*3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
60 | 流行性乙型脑炎病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。。*6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
61 | 麻疹/风疹病毒核酸双通道预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 5 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测2个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
62 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 2分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
63 | 肠道病毒通用型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 20 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。*4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
64 | 肠道病毒EV71型/CA16型/CA10型/CA6型四通道病毒核酸预分装检测试剂盒-不含提取试 | 25人份/盒 | 盒 | 20 | 1、规格：大包装，25反应/盒2、PCR-荧光探针法,1个反应管检测4个靶标，阳性质控品为含目的片段的重组质粒， 使用时无需进行核酸提取； 阴性质控品为生理盐水，使用时需要参与提取。3、反应体系无需配置，直接分装20μL到八连管，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。4、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃ 8分钟，1个循环；95℃2分钟，1个循环；94℃ 2秒→58℃ 10秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。5、包括试剂使用仪器为开放性机型多通道荧光定量PCR 仪。。6、灵敏度不低于200copies/ml。线性范围5×102-2×1010copies/ml7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。8、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%9、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于12个月 | 有效期1年以上，分批发货
65 | 肠道病毒通用型病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，一个反应检测肠道病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、疱疹液、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
66 | 肠道病毒EV71型/A16型/A10型/A6型四通道病毒核酸预分装检测试剂盒-不含提取试 | 24人份/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，采用四重核酸检测方法，一个反应检测肠道病毒EV71型/A16型/A10型/A6型，须提供说明书和四重检测方法的合法证明材料。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
67 | 马尔堡病毒、黄热病毒双重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测马尔堡病毒、黄热病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
68 | 埃博拉病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测埃博拉病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
69 | 天花病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测天花病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
70 | 脊髓灰质炎病毒（小儿麻痹症）1、2、3型（含人源内参）三重核酸预分装检 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，采用4重荧光PCR方法，1个反应同时检测脊髓灰质炎病毒（小儿麻痹症）1、2、3型以及人源性内参，需提供检测方法的合法有效证明材料和说明书。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
71 | 传染性非典型肺炎病毒(SARS)核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测传染性非典型肺炎病毒(SARS)。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
72 | 拉沙热病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测拉沙热病毒。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
73 | 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)双重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）- | 24人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
74 | 21种呼吸道传染病多病原核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 10T/盒 | 盒 | 200 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，试剂使用仪器为开放性机型。2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体的核酸。3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。4.检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，反应体系不超过25μL，无需配置体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测，反应全流程时长≤70min。 5.试剂组成及规格：每盒仅包含1块96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，提供规格10人份可单人份拆卸包装。6、试剂使用仪器为开放性机型。 | 有效期1年以上，分批发货
75 | 肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类带状疱疹病毒多 | 24T/盒 | 盒 | 20 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，4个反应孔以内检测肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类带状疱疹病毒。2、试剂盒适用于血液、脑脊液、咽拭子、疱疹液等样本的检测3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、阴性对照等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
76 | 大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚 | 24T/盒 | 盒 | 20 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，8个反应以内检测大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、鄂木斯克出血病毒、卡萨诺尔森林病毒。2、试剂盒适用于血液、脑脊液、咽拭子、疱疹液等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、阴性对照等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
77 | B族链球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒 | 24T/盒 | 盒 | 20 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，5个反应以内检测B族链球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒。2、试剂盒适用于血液、脑脊液、咽拭子、疱疹液等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。去RNA酶水（空白对照等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
78 | 轮状/诺如/札如/星状/肠道腺病毒病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫 | 24T/盒 | 盒 | 20 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，2个反应以内检测轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫。2、试剂盒适用于肛拭子、粪便、血液、组织等样本的检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、阴性对照等。5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 | 有效期1年以上，分批发货
79 | 15毫升离心管 | 50个/袋 | 袋 | 30 | 1.塑料材质2.带刻度