## 明细表1
2026年细菌岗试剂计划表
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注
1 | 营养肉汤 | 250g | 瓶 | 5 | 一般细菌培养、转种、复壮、增菌等，也可用于消毒效果测定。
2 | 含营养肉汤中和缓冲液的 无菌海绵涂抹棒 | 20份/盒 | 盒 | 5 | 每份配一副手套，适用于对环境等大面积的采样
3 | 含225ml营养肉汤均质袋 | 225ml/袋*10 | 盒 | 5 | 用于细菌培养，转种，复壮，增菌等（GB标准）
4 | 营养琼脂 | 400ml/瓶*10瓶/箱 | 箱 | 5 | 用于细菌总数测定、纯培养及保存菌种，可用于消毒效果测定。
5 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 5 | 用于一般细菌培养、转种、复壮和增菌等
6 | XLD琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 用于食品中志贺氏、沙门氏菌选择性分离
7 | XLD琼脂 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 10 | 用于沙门氏菌、志贺氏菌的分离培养。
8 | 沙门氏菌生化鉴定盒 | 13种×10test | 盒 | 2 | 高覆盖率：囊括强制标准要求的全部反应； 易操作性：直接接种，无需覆盖、开塞操作； 低污染率：一步加样，避免错过、漏加，避免操作者手部接触菌液； 高灵敏度：变色反应比传统生化管快4-8h 易于判读：大角度观察窗，阳性、阴性对比明显，便于记录结果； 结果可靠：配方经过大量扫菌优化，符合率高。
9 | 三糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应
10 | 沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒荧光PCR法）（204种） | 25T/盒 | 盒 | 10 | 1.产品规格：25T盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测血清范围：阿巴埃特图巴、阿伯丁、阿邦尼、马流产、阿德莱、阿格伯尼、阿戈地、阿贡那、阿拉丘、阿尔巴尼、艾伯特、阿顿道夫、阿尔顿、阿姆德尼斯、阿木提夫、阿姆斯特丹、鸭、伊内霍、阿拉帕欧、阿雷查瓦莱塔、阿西尼、巴圭达、巴尔多、巴雷利、巴森海特、贝德福、布洛克利、波那雷思、波恩、病牛、布伦登卢普、勃兰登堡、布雷登尼、布里赫姆、布达佩斯、伯里、卡拉巴尔、加利福尼亚、卡诺、卡劳、塞罗、查理、昌丹斯、彻斯特、猪霍乱、克勒肯威尔、科林德尔、康科德、科瓦利斯、古巴、达布、达喀尔、德尔卑、德绍、迪尤波尔、伊林、伊斯特本、伊布利、爱丁堡、埃科、伊丽莎白维尔、依麦克、肠炎、埃森、法埃德、鸡、冈比亚、加明那拉、盖茨黑德、加瓦尼、格但斯克、吉韦、格罗斯出浦、戈丁根、黄金海岸、哈达尔、哈特福德、哈瓦那、海德堡、希林登、非丁伏斯、伊迪坎、印第安纳、婴儿、伊鲁穆、伊桑吉、以色列、伊斯坦布尔、伊图里、长湾尼、爪哇纳、耶路撒冷、卡拉姆、凯杜古、肯塔基、库马萨、基安布、启门萨、金迪亚、金斯顿、基桑加尼、科特布斯、拉古什、利戈、列克星敦、利密特、林登堡、利奇菲尔德、利物浦、利文斯通、罗米他、伦敦、卢肯瓦尔德、曼哈顿、姆班达卡、火鸡、迈阿密、三河岛、明尼苏达、密西西比、姆卡巴、莫拉德、蒙绍、蒙得维的亚、慕尼黑、明斯特、名古屋、那波利、习志野、恩昌加、纽兰、纽波特、新罗歇尔、俄亥俄、奥凯福科、奥雷宁堡、奥登内、奥里翁、奥里塔曼琳、奥斯陆、巴基斯坦、巴拿马、巴布亚、甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、普利茅斯、波摩那、浦那、波茨坦、里定、雷根特、里特、里吉尔、里森、鲁比斯劳、鲁齐齐、圣保罗、圣地亚哥、撒奥、索恩堡、胥伐成格隆、仙台、山夫登堡、芙蓉、上海、舒卜拉、新加坡、辛斯托夫、斯坦利、斯坦利维尔、斯特拉特福、松兹瓦尔、苏拉特、斯韦德维、塔科拉迪、塔科松尼、坦格、塔西尼、田纳西、汤卜逊、昂兹威、突尼斯、伤寒、鼠伤寒、鼠伤寒单相变种、乌干达、乌盖利、乌普萨拉、瓦伊勒、威尼斯、维尔肖、弗吉尼亚、旺兹沃思、温加塔、韦太夫雷登、西安普顿、威思顿、维也纳、维普拉、渥兴顿、雅拉巴、耶胡达、自贡 4.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对204 种沙门氏菌 OH 因子设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现 204 种沙门氏菌血清型在核酸水平上的鉴定。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应。 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应全流程时长≤75min。 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有FAM、HEX/VIC、ROX、CY5检测通道。 11.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。 12.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能，判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。
11 | SBG增菌液管 | 100g | 瓶 | 3 | 沙门氏菌的选择性增菌培养（特别是鸡蛋制品中）
12 | 志贺氏菌核酸实时荧光 PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的志贺氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
13 | 志贺氏菌生化鉴定试剂盒 | 17种×5test | 盒 | 1 | 符合GB4789系列
14 | 福氏志贺氏菌血清型分子 鉴定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的志贺氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
15 | 3％氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 2 | 有效期2年以上
16 | 含225ml3％氯化钠碱性 蛋白胨水均质袋 | 225ml/袋*10 | 盒 | 5 | 最新批次
17 | 弧菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 1 | 用于副溶血性弧菌增菌培养。
18 | TCBS琼脂(硫代硫酸钠-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖琼脂) | 250g | 瓶 | 2 | 用于副溶血性弧菌的前增菌培养
19 | 副溶血性弧菌生化鉴定盒 | 17种x5test | 盒 | 2 | 用于快速分离和初步鉴别弧菌特别是副溶血性弧菌。
20 | 3％氯化钠胰蛋白胨大 豆琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 用于肠道致病性弧菌特别是霍乱弧菌和副溶血性弧菌的选择性分离 培养。
21 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆 琼脂 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 1 | 最新批次
22 | 3%氯化钠三糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 用于副溶血性弧菌的生长试验。
23 | 3%氯化钠三糖铁斜面 | 10ml×20支/盒 | 盒 | 1 | 用于副溶血性弧菌的生长试验。
24 | 副溶血性弧菌tdh/trh双 重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 用于副溶血性弧菌的生化反应。
25 | 革兰氏染色液 | 10ml×4支 | 盒 | 1 | 用于副溶血性弧菌的生化反应。
26 | 麦康凯琼脂（MAC） | 250g | 瓶 | 2 | 最新批次
27 | VITEK 2 GN 鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒 | 1 | 专机专用，适用于梅里埃VITEK ，有效期1年
28 | VITEK 2 GP 鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒 | 1 | 专机专用，适用于梅里埃VITEK ，有效期1年
29 | VITEK 2 NH 鉴定卡 | 10测试/盒 | 盒 | 1 | 专机专用，适用于梅里埃VITEK ，有效期1年
30 | 五种致泻大肠埃希氏菌 核酸多重实时荧光PCR检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 3 | 1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 2.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系≤25μL，最多采用3个反应管一次性完成5种病原体毒力基因的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
31 | CIN-1培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 用于分离小肠结肠炎耶尔森氏菌（GB标准）
32 | CIN-1培养基配套试剂 | 1ml*5支 | 盒 | 2 | 每支添加于200mlCIN-I培养基基础中
33 | 改良磷酸盐缓冲液 | 250g | 瓶 | 2 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的增菌培养
34 | Preston肉汤 | 250g | 瓶 | 1 | 用于空肠弯曲杆菌选择性增菌培养
35 | Preston肉汤配套试剂 | 1ml*5支 | 盒 | 1 | 每支添加于200mlPreston肉汤基础
36 | 改良CCD琼脂基础(mCCDA) | 250g | 瓶 | 1 | 用于空肠弯曲菌的分离培养
37 | 改良CCD琼脂添加剂 | 1ml*5支 | 盒 | 1 | 每支添加于200ml 改良CCD琼脂中
38 | Karmali弯曲菌琼脂平板 | 9cm*10个 | 盒 | 6 | 用于弯曲菌的培养，新标准用卡玛丽血琼脂平板，用于食品中空肠 弯曲菌和结肠弯曲菌的分离培养（GB4789.9-2025）
39 | 肠道增菌液 | 250g | 瓶 | 1 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌的选择性增菌培养
40 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 1 | 用于阪崎杆菌的显色培养，阪崎杆菌显蓝色，其它肠杆菌显无色
41 | 胰蛋白胨大豆琼脂TSA | 250g | 瓶 | 2 | 可广泛应用于细菌的培养
42 | 3%NaclTSA | 250g | 瓶 | 1 | 用于副溶血性弧菌增菌培养。
43 | FB1增菌液 | 225ml/袋，10袋/盒 | 盒 | 1 | 用于李斯特氏菌的选择性增菌培养
44 | FB2增菌液 | 10ml/支，20支/盒 | 盒 | 1 | 用于李斯特氏菌的选择性增菌培养
45 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 1 | 用于分离和初步鉴别单增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌
46 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大 豆肉汤（TSA-YE） | 250g | 盒 | 1 | 广泛用于细菌的培养，特别用于食品中李斯特氏菌的培养
47 | 冻干血浆 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 用于葡萄球菌血浆凝固酶实验。
48 | Baird-Parker琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 用于凝固酶阳性葡萄球菌的选择性分离培养和计数
49 | 卵黄亚碲酸钾增菌液 Baird-Parker琼脂配套试剂 | 5ml*5支/盒 | 盒 | 8 | 用于配制Baird-Parker 琼脂培养基
50 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 5ml*20支 | 盒 | 3 | 营养丰富，用于培养各种细菌
51 | 7.5%氯化钠肉汤(颗粒型) | 250g | 瓶 | 3 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养
52 | 含225ml7.5%氯化钠肉汤 均质袋 | 225ml/袋*10 | 盒 | 5 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养
53 | 食源性致病菌核酸多重实时 荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 5 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：用于定性检测从血液、组织和细菌培养物等样本中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、、克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽胞杆菌等食源性致病菌。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机，最多采用5管一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤29分钟，反应时长≤65min。 6.操作简便，提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。 7.反应体系：不超过25μL。 8.所有DNA试剂盒反应程序要求一致可以同时在同一台PCR仪器上进行检测。 9.质量控制：含有阴性对照、阳性对照及内参，便于结果判定。采用人源的核糖核酸酶 P(RNP)作为内参基因，可以对样本采集和提取过程进行监控，最大程度避免假阴性的产生。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
54 | 含225ml志贺氏菌增菌肉 汤均质袋 | 225ml/袋*10 | 盒 | 1 | 用于志贺氏菌前增菌培养
55 | 新生霉素（125ug） | 125ug*5支 | 盒 | 1 | 每支添加于225ml 志贺氏增菌肉汤-新生霉素中
56 | GN增菌液 | 250g | 瓶 | 1 | 用于革兰氏阴性菌的选择性培养，特别是志贺氏菌和沙门氏菌的增菌培养
57 | 含225ml缓冲蛋白胨水均 质袋 | 225ml/袋*10 | 盒 | 5 | 用于沙门、阪崎杆菌增菌培养
58 | 四号琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 用于霍乱弧菌的选择性分离培养
59 | 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml*10支 | 盒 | 2 | 根据培养基配制要求，添加相应用量至培养基基础中，制备成完整的培养基。
60 | 碱性蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 2 | 用于霍乱弧菌增菌培养
61 | 霍乱弧菌生化鉴定盒 | 23种×5次 | 盒 | 1 | 鉴定霍乱弧菌常规生化反应24项
62 | 霍乱弧菌血清型O1/O139 检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.产品规格：25T盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测血清范围：O1群、O139群 4.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对霍乱弧菌血清型特异性基因设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现霍乱弧菌血清型O1和O139核酸水平上的定性检测。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应。 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应全流程时长≤75min。 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有HEX/VIC、CY5检测通道。 10.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。
63 | 霍乱弧菌快速检测试剂盒 （胶体金法） | 50 T/盒 | 盒 | 1 | 1、50T/盒。 2、可以同时进行标本中O1群和O139群霍乱弧菌鉴定。
64 | 氯化钠营养琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 用于食品和饲料中致病性弧菌的培养
65 | 采集转运拭子（生理盐水） | 10ml*50支/盒 | 盒 | 50 | 本物表采样管（聚酯海绵拭子）用于样本（环境）的采集、运输和 储存等。
66 | 无菌生理盐水 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 10 | 用于样品稀释
67 | 无菌生理盐水 | 225ml/袋×10袋/盒 | 盒 | 5 | 用于样品稀释
68 | 无菌生理盐水 | 9ml*20支/盒 | 盒 | 10 | 用于样品稀释
69 | 孟加拉红琼脂（颗粒） | 250g | 瓶 | 2 | 用于食品中霉菌和酵母菌总数的测定
70 | 沙氏琼脂培养基（颗粒） | 250g | 瓶 | 1 | 用于真菌检测
71 | 7.5%氯化钠肉汤管 | 9ml*20支 | 盒 | 50 | 用于金黄色葡萄球菌增菌
72 | 双料乳糖胆盐 | 10ml*20支 | 盒 | 50 | 用于多管发酵法测定食品、药品、纯净水和一次性使用卫生用品中 大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌。 带可视产气窗
73 | 乳糖胆盐 | 250g | 瓶 | 1 | 用于多管发酵法测定食品、药品、纯净水和一次性使用卫生用品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌。
74 | 伊红美兰琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 用于分离肠道致病菌特别是大肠菌群和粪大肠菌群
75 | 乳糖发酵培养基 | 10mL×20支/盒 | 盒 | 1 | 用于多管发酵法测定食品、纯净水和一次性使用卫生用品中大肠菌 群的确证试验.带可视产气窗
76 | PALCAM琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 用于单增李斯特氏菌的选择性分离
77 | PALCAM琼脂配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 3 | 每支添加于200ml PALCAM培养基中
78 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨 肉汤（LST） | 250g | 瓶 | 1 | 用于多管发酵法测定大肠菌群和粪大肠菌群
79 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨 肉汤（LST） | 10ml×20支/盒 | 盒 | 2 | 用于多管发酵法测定大肠菌群和粪大肠菌群
80 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 250g | 瓶 | 1 | 用于多管发酵法测定大肠菌群的确证试验
81 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 10ml×20支/盒 | 盒 | 2 | 用于多管发酵法测定大肠菌群的确证试验。带产气可视窗。
82 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 250g | 瓶 | 3 | 用于食品中沙门氏菌和克罗诺杆菌的前增菌培养
83 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基 础（TTB） | 10ml×20支/盒 | 盒 | 5 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养
84 | HE琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 5 | 用于肠道致病菌特别是沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养
85 | 三糖铁斜面 | 10ml×20支/盒 | 盒 | 3 | 用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应
86 | 磷酸盐缓冲液 | 250g | 瓶 | 1 | 用于样品稀释
87 | 磷酸盐缓冲液 | 225ml×10袋/盒 | 盒 | 5 | 用于样品稀释
88 | 0.1%蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 1 | 用于样品的稀释
89 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 225ml×6瓶/盒 | 盒 | 8 | 用于副溶血性弧菌增菌培养。
90 | 含225ml磷酸盐缓冲液均 质袋 | 225ml/袋×10袋/盒 | 盒 | 1 | 用于菌落总数，大肠菌群，金葡菌，大肠杆菌样品制备
91 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂 基础（MYP） | 250g | 瓶 | 1 | 用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数
92 | 多粘菌素B（1万单位） | 1万单位*5支 | 盒 | 1 | 每支添加于100ml 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)
93 | 50%卵黄乳液 | 5ml*10支 | 盒 | 1 | 每支添加于100ml 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)
94 | GVPC琼脂平板（9cm） | 10个/包 | 包 | 4 | 用于军团菌的选择性分离培养
95 | BCYE 琼脂平板（9cm） | 10个/包 | 包 | 4 | 用于军团菌的选择性分离培养
96 | BCYE-Cys琼脂平板（9cm） | 10个/包 | 包 | 4 | 用于军团菌的选择性分离培养
97 | 嗜肺军团菌生化鉴定盒 | 7×10test | 盒 | 1 | 用于嗜肺军团菌生化鉴定试验
98 | 血平板 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 12 | 用于营养要求较高的细菌的培养及溶血试验
99 | 哥伦比亚血平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 10 | 用于苛养和非苛养型细菌的培养，以及溶血性细菌的鉴别
100 | 5％羊血巧克力平板 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 6 | 嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别 的作用，不加抗生素巧克力
101 | 单抗巧克力琼脂平板 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 3 | 嗜血杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
102 | 双抗巧克力琼脂平板 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 3 | 用于分离培养病原性奈瑟氏菌
103 | 霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力 基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
104 | CCFA琼脂基础 | 250g | 瓶 | 1 | 用于艰难梭菌的选择性分离
105 | 50%卵黄乳液 | 5ml/支 5支/盒 | 盒 | 5 | 制成甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP）、厌氧卵黄琼脂、卵黄琼脂。
106 | 冻干配套试剂（头孢西丁、D-环丝氨酸） | 10支/盒 | 盒 | 3 | 用于艰难梭菌的选择性分离
107 | CCFA琼脂平板 | 90mm*20个 | 盒 | 5 | 用于艰难梭菌的选择性分离
108 | 包姜氏琼脂平板 | 90mm*20个 | 盒 | 5 | 用于百日咳杆菌的分离培养，添加抗生素
109 | 支原体肉汤培养基 | 20支/盒 | 盒 | 3 | 用于生物制品的支原体检测
110 | 无支原体马血清 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 无支原体马血，血清浓度15%-20%
111 | 肺炎支原体培养基平板 (含血清) | 9cm×20个/盒 | 盒 | 4 | 用于生物制品的支原体检测
112 | 无菌脱脂纤维羊血 | 200ml/瓶 | 瓶 | 10 | 均匀深红色液体，无凝块、无溶血、无明显沉淀
113 | 单增李斯特菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以 及其他阴阳性对照等。
114 | 副溶血性弧菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
115 | 霍乱弧菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | GB4789.28标准用菌 非O1/O139群血清型，不具有高致病性毒力 因子，《GB 4789.28 培养基和试剂的质量要求》标准菌株。
116 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
117 | 大肠埃希菌定量质控菌株 | （0.6-2.0）*10^7/瓶 | 瓶 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
118 | 金黄色葡萄球菌定量质 控菌株 | （0.6-2.0）*10^7/瓶 | 瓶 | 1 | 用于阳性对照菌，微生物检测与质控菌种
119 | 福氏志贺氏菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
120 | 嗜肺军团菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
121 | 无乳链球菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
122 | A族链球菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
123 | 空肠弯曲菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
124 | 肺炎链球菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
125 | 鼠伤寒沙门氏菌定量质控 菌株 | （0.6-2.0）*10^7/瓶 | 瓶 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
126 | 脑膜炎奈瑟菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
127 | 肺炎克雷伯菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
128 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株 | （0.6-2.0）*10^7/瓶 | 瓶 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
129 | 白色念珠菌定量质控菌株 | （0.6-2.0）*10^7/瓶 | 瓶 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
130 | 百日咳杆菌质控菌株 | 1瓶/盒 | 盒 | 1 | 用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及 其他阴阳性对照等。
131 | 革兰阴性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 30 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支；A-5
132 | 革兰阴性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 1 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支;A-鲍曼
133 | 革兰阴性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 2 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支;E-脑膜炎
134 | 革兰阴性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 5 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支;E-流感嗜血
135 | 革兰阴性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 1 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支;B-空弯2
136 | 革兰阳性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 5 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支；L-金葡
137 | 革兰阳性菌药敏检测试剂/ 盘式（肉汤稀释法） | 10*1test（盘式）盒 | 盒 | 8 | 专机专用（适用复兴药敏仪），含配套接种水和药敏接种培养液， 药敏接种培养液4ml/支；K-2
138 | 0.85%NaCl（2ml） | 2ml/支 100支/盒 | 盒 | 2 | 专机专用，可直接放入梅里埃比浊仪读取麦氏值
139 | 无菌PBS缓冲液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 最新批次
140 | 百日咳鲍特菌核酸检测试 剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 1.产品规格：25T/盒 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。 3.检测病原体：适用于纯菌株的鉴定，不可用于临床诊断。 4.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对百日咳鲍特菌特异靶基因设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现百日咳鲍特菌在核酸水平上的定性检测。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应程序：反应全流程时长≤75min. 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有 FAM 检测通道。 11。核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。
141 | 氯化镁孔雀绿大豆胨 （RVS)增菌液 | 250g | 瓶 | 1 | 用于食品和环境样本中沙门氏菌的选择性增菌培养
142 | 亚硫酸铋琼脂（BS） | 250g | 瓶 | 1 | 用于沙门氏菌特别是伤寒沙门氏菌的选择性分离培养。
143 | 磁珠菌种保存管 | 100支/盒 | 盒 | 15 | 1.国产，有效期10个月； 2.TSI培养液 、含瓷珠，可用于大多数菌种保存
144 | 脱脂牛奶菌种保存管 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 适用于百日咳、白喉、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌 等呼吸道细菌的保存
145 | 军团菌菌种保存管 | 1ml*50支 | 盒 | 1 | 最新批次
146 | 液体菌种保存管（副溶） | 1.4ml*50支 | 盒 | 1 | 最新批次
147 | 脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血 杆菌、百日咳杆菌运送培养基 | 1.8mL*50支/盒 | 盒 | 1 | 适用菌株：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌、副百日咳 杆菌，也可用于肺炎链球菌；pH：7.2-7.6（灭菌后）；无菌保障：经 121℃高压灭菌，无菌检验合格
148 | 凯杰核酸提取试剂盒DNA Mini Kit | 50T/盒 | 盒 | 10 | 可与QIAamp核酸提取仪配套使用。快速纯化高品质，即用型DNA 重复性好，产量高，能彻底去除污染物和抑制剂，使用硅胶膜技术从组织、拭子、CSF、血液、体液或尿液细胞中纯化核酸；组织用酶裂解，离心柱分离过程无需机械匀浆操作；快速离心柱或真空处理过程，简化从人类组织样 品中抽提DNA的步骤，无需苯酚-氯仿抽提。有效期至少10个月
149 | 产志贺毒素埃希氏菌（STEC）核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒（stx1、stx2） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.产品规格：25T。 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。 3.检测病原体：适用于纯培养的大肠埃希氏菌菌株，不可用于临床诊断。 4.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对产志贺毒素大肠埃希氏菌特异基因设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现产志贺毒素大肠埃希氏菌在核酸水平上的定性检测。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应程序：反应全流程时长≤75min. 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有FAM、HEX/VIC、CY5检测通道。 11.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。
150 | 空肠弯曲菌毒力基因多重 实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌毒力基因，包括与菌株致病性相关的靶基因（hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC）以及可导致格林-巴利综合征相关的靶基因（cgtA、cgtB/wlaN、cstⅡ） 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液3管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
151 | 艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/ cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 8 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、纯培养物或单菌落中提取的艰难梭菌的tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
152 | 白喉棒状杆菌toxA/toxB 毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、纯培养物或单菌落中提取的白喉棒状杆菌toxA/toxB毒力基因。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
153 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌 （STEC）7种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：O26、O45、O103、O111、O121、O145和O157） | 25T/盒 | 盒 | 12 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）血清分型。涵盖7种产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）血清型（O26、O45、O103、O111、O121、O145和O157）。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液2管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
154 | 副溶血性弧菌血清分型核 酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的副溶血性弧菌O3:K6、O4:K8、O10:K4血清型。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液3管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
155 | 空肠弯曲菌血清分型核酸 多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41及HS:44） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌的血清分型，涵盖7种空肠弯曲菌血清型（HS:1、 HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41 及 HS:44）。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液2管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
156 | 肺炎链球菌血清分型核酸 检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.产品规格：25T。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测血清范围：1、2、3、4、5、6A/6B/6C/6D、6C/6D、6B/6D、6A/6B、7C/7B1、7C/7B2、7F/7A、8、9L/9N、9V/9A、10A、10F、11A/11D/11E、11B/11C、12F/44、13、14、15A/15F、15B/15C、16F、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、21、22A/22F、22A、22F、23A、23B、23F、24F/24A/24B、28F/28A、31、33A/33F/37、34、35A、35B、35F/47F、37、38、39等48个型别 4.检测原理：本试剂盒以肺炎链球菌各血清型特定区域作为靶序列，设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现肺炎链球菌48个亚型在核酸水平上的定性检测。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应。 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应全流程时长≤75min。 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有FAM、HEX/VIC、ROX、Cy5检测通道。 11.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。
157 | 流感嗜血杆菌血清分型核 酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 3 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测血清范围：A、B、C、D、E、F 4.检测原理：本试剂盒以流感嗜血杆菌各血清型特定区域作为靶序列，设计特异性引物和荧光探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现流感嗜血杆菌 6 个亚型在核酸水平上的检测。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应。 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应全流程时长≤75min。 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有 FAM、HEX/VIC、ROX和CY5 检测通道。 11.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。
158 | 肺炎克雷伯分型试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 10 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测血清范围：K1、K2、K5、K20、K54、K57 4.检测原理：采用实时荧光 PCR 技术，针对肺炎克雷伯菌的六种型别设计特异性引物和探针。PCR 扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量 PCR 仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现肺炎克雷伯菌六种型别的检测。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应。 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应全流程时长≤75min。 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有FAM、HEX/VIC、CY5检测通道。 11.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。 12.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能，判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。
159 | 军团菌Lp1分型核酸实时 荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的军团菌Lp1分型核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
160 | 脑膜炎奈瑟菌血清群核酸 多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌(A、B、C、W135、X、Y、Z、29E、 H、L、K/I)血清群核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液4管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
161 | 无乳链球菌血清分型核酸 多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的无乳链球菌的血清分型核酸，涵盖无乳链球菌的10种血清 型（Ia、Ib、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX）。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液3管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
162 | 单核细胞增生性李斯特氏 菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌血清分型的核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液2管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
163 | 猪链球菌1/2/5/7/9/14型 分子鉴定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.产品规格：25T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测血清范围：1、2、5、7、9、14 4.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对猪链球菌血清型设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量PCR仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现猪链球菌的血清型鉴定。 5.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应。 6.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 7.反应全流程时长≤75min。 8.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 9.质量控制：采用UDG 防污染体系。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。要求仪器有FAM、VIC/HEX、ROX、CY5检测通道。 11.核酸提取：商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。 12.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能，判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。
164 | 压力蒸汽灭菌0.5小时极 速生物指示剂 | 30支/盒 | 盒 | 6 | 专机专用，适应于新华医疗生物阅读器JS-3001-S
165 | 过氧化氢低温等离子体灭 菌0.5小时极速生物指示剂 | 30支/盒 | 盒 | 1 | 专机专用，适应于新华医疗生物阅读器JS-3001-S
166 | 3M压力蒸汽灭菌指示胶 带 | 5卷/盒 | 盒 | 1 | 基材：米色皱纹纸（可拉伸防脱落）；粘合剂：高粘性无天然橡胶乳胶； 油墨：无铅环保，书写性好
167 | 压力蒸汽灭菌器化学指示 卡（121°） | 200片/盒 | 盒 | 3 | 基材：耐湿热专用纸；指示药剂：对温度、时间、蒸汽饱和度敏感，反应稳 定；覆膜：防水防污染，便于结果读取与记录
168 | 细菌和病毒核酸提取或纯 化试剂（多功能） | 20T单条 | 盒 | 100 | 预期用途：可用于细菌和病毒核酸的提取、富集、纯化等步骤；适用于仪 器：天隆GeneRotex96；适用样本类型：咽拭子洗液、鼻拭子洗液、血清、血浆、粪便、粪便拭子、细菌培养物；总运行时间少于30min
169 | 细菌和病毒核酸提取或纯化试剂（多功能） | 16T/板，64T/盒 | 盒 | 100 | 预期用途：可用于细菌和病毒核酸的提取、富集、纯化等步骤； 适用于仪器：天隆GeneRotex96；适用样本类型：咽拭子洗液、鼻拭子洗液、血清、血浆、粪便、粪便拭子、细菌培养物；总运行时间少于30min
170 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g | 瓶 | 1 | 用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌群
171 | 单料乳糖蛋白胨培养液 10ml*20支 | 10ml*20支 | 盒 | 4 | 用于水中多管发酵法测定大肠菌群
172 | 双料乳糖蛋白胨培养液 10ml*20支 | 10ml*20支 | 盒 | 2 | 用于水中多管发酵法测定大肠菌群
173 | 单料乳糖胆盐培养 液10ml*20支 | 10ml*20支 | 盒 | 2 | 用于化妆品粪大肠菌群的测定
174 | 双料乳糖胆盐培养液 10ml*20支 | 10ml*20支 | 盒 | 2 | 用于化妆品粪大肠菌群的测定
175 | 五种致泻性大肠杆菌预分 装核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 | 5 | 1.使用实时荧光PCR法，用于五种致泻性大肠杆菌的定性检测，ABC分装各1列，3管组合检测12个基因：ipaH、LT、stp（st1a）、sth（st1b）、bfp、escV、stx1、stx2、aggR、pic、astA、uidA基因。 2.完全符合国标GB4789.6—2016食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验12基因检测标准，单检测样本管数≤3管。 3.保存条件及有效期：-20±5℃冷冻保存，试剂有效期12个月。 4.包装规格：48 T/盒。 5.试剂盒组份：DNA提取液、预分装八联管（含PCR反应所需成分）、阴性对照、阳性对照、说明书。总反应体系25µL。 6.反应体系配置操作：无需体系配置：PCR 反应液已预分至八联管，直接加模板5μL即可上机扩增。 7.质量控制：含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定。 8.所有细菌试剂盒反应程序要求一致可以同时在同一台PCR仪器上进行检测。 9.最低检出限：不低于500 copies/mL。 10.仪器适配性：0.2mL 八联管适用 ABI 7500、Stratagene 3000P/3005P、Gentier 96、SLAN-96P；0.1mL 八联管适用于 Roche LightCycler480、Bio-Rad CFX96 Touch 实时荧光定量 PCR 仪。
176 | 单增李斯特氏菌hly基因 PCR核酸试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 最新批次
177 | 甘油 | 500ml | 瓶 | 1 | 分析纯
178 | 物表采样管（含醇类中和 剂，PBS） | 10ml/支、50支/盒 | 盒 | 12 | 1、10mL/支、50支/盒。 2、用于食品卫生监测、公共卫生监测、医院感控、化妆品行业设备表面、操作台表面、操作员双手及公共卫生领域消毒剂消毒后物表的采样及样品中菌落的计数。 3、含有的硫代硫酸钠，可中和含醇类的消毒剂。 4、装量10mL添加中和剂生理盐水。 5、管内带扁平状海绵拭子，便于物表涂抹采样。
179 | 物表采样管（含碘、含氯 类中和剂，PBS) | 10ml/支、50支/盒 | 盒 | 13 | 1、10mL/支、50支/盒。 2、用于食品卫生监测、公共卫生监测、医院感控、化妆品行业设备表面、操作台表面、操作员双手及公共卫生领域消毒剂消毒后物表的采样及样品中菌落的计数。 3、含有的硫代硫酸钠，可中和含碘类、含氯类的消毒剂。 4、装量10mL添加中和剂磷酸盐溶液。 5、管内带扁平状海绵拭子，便于物表涂抹采样。
180 | 物表采样管（含季铵盐类 中和剂，PBS） | 10ml/支、50支/盒 | 盒 | 12 | 1、10mL/支、50支/盒。 2、用于食品卫生监测、公共卫生监测、医院感控、化妆品行业设备表面、操作台表面、操作员双手及公共卫生领域消毒剂消毒后物表的采样及样品中菌落的计数。 3、可中和含季铵盐类的消毒剂。 4、装量10mL添加中和剂生理盐水。 5、管内带扁平状海绵拭子，便于物表涂抹采样。
181 | 物表采样管（含复方中和 剂，PBS) | 10ml/支、50支/盒 | 盒 | 2 | 1、10mL/支、50支/盒。无菌状态：辐照灭菌，无菌检验合格； 适用场景：物体表面微生物采样（尤其醇类消毒后）；中和能力：可有效中和常用浓度乙醇、异丙醇
182 | 复合中和洗脱液 | 50ml/瓶，20套/盒 | 盒 | 10 | 每套含有50ml洗脱液和一个无菌收集杯子（带盖）；洗脱液瓶是冲 洗器样式；洗脱液主要成分：卵磷脂、吐温80、硫代硫酸钠、甘氨酸。
183 | MiSeq V2 Kit(300-cycles, 15M Reads) | / | 盒 | 45 | 1，适用性：病原微生物样本的高通量测序实验（包括靶向测序、微 生物全基因组测序、扩增子测序、小型基因组测序、16s测序等）； 2，测序原理：边合成边测序； 3，测序模式：自动化双端或自动化单端测序； 4，测序读长：2*150bp； 5，Reads数：1500万条； 6，测序数据通量：4.5Gb； 7，测序时间：~24小时； 8，流动槽类型：双面成像； 9，流动槽成簇密度：可达到1000-1200k/mm2； 10，试剂识别方式：RFID条码，可与MiSeq系统进行智能交互； 11，引物定制：支持客户定制引物测序； 12，适用机型：illumina MiSeq，MiSeq FGx （科研模式）, MiSeqDx（科研模式）测序平台适用； 13，测序数据质量：Q30＞80%（测序准确度在99.9%以上）；
184 | Illumina DNA Prep, (M)Tagmentation | 96样/盒 | 盒 | 4 | 1，适用性：灵活地对人类或其他复杂的大型基因组以及扩增子或微 生物群落进行测序（包括16s rRNA Sequencing, 宏基因组测序, De Novo Sequencing, 全基因组测序, 扩增子测序等的文库制备流程）； 2，样本量：96； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：预先混合的整合试剂，减少移液等手工操作； 5，建库原理：磁珠固化转座酶技术，无需任何核酸打断设备； 6，适用机型：illumina的测序平台适用； 7，目标插入片段大小：约350bp； 8，样本兼容性：兼容任何物种类型，支持多种样本类型，包括基因组DNA、血液（和干血斑）、唾液、PCR扩增子、质粒和细菌菌落； 9，文库制备流程：片段化DNA、纯化、扩增加标签、纯化、文库混合； 10，建库时间：3小时内完成文库制备和定量； 11，试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性； 12，文库浓度均一化方法：磁珠法进行样本浓度归一化，避免了复杂的样本单独定量； 13，自动化建库平台兼容性：兼容Beckman、Tecan、Agilent、Hamilton、PerkinElmer等多个品牌的自动化文库制备平台仪器。
185 | Illumina DNA/RNA UD Indexes Set A | 96 Indexes, 96 Samples | 盒 | 4 | 1，适用性：搭配文库制备试剂盒进行高通量测序的文库制备，用于样本区 分，可允许单次测序或单个Flow Cell通道中混合多个样本； 2，样本量：可对96个样本进行区分； 3，准确性和灵敏度：唯一双标签，可准确分配序列，高效利用流动槽； 4，试剂形式：双端标签已经预先混合的96孔板整合试剂，减少移液等手工操作； 5，index长度：10bp； 6，适用机型：illumina的测序平台适用；
186 | 吐温20 | 500mL/瓶 | 瓶 | 2 | •Tween 20—常用于 ELISA、蛋白质免疫印迹和其他免疫检测 PBS 或 TBS 洗涤缓冲液中的非离子洗涤剂 • 精确—溶于超纯水中的精确 10% 去污剂溶液 • 易于使用—溶液很容易分配和稀释以供使用 • 极纯—低于 1.0μeq/mL 过氧化物和碳酰基 • 稳定—包装在玻璃安瓿或 HDPE 瓶中的惰性氮气下
187 | 1 mol/L NaOH | 500ml | 瓶 | 1 | 分析用标准溶液
188 | 无核酸酶水 | （5×5mL/瓶）/袋 | 袋 | 10 | 无 DNase，分子生物学级，无 RNase，未经 DEPC 处理
189 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、菌种及其培养物中提取的百日咳杆菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
190 | 质谱样本预处理试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 8 | 专机专用，适配安图质谱仪，有效期1年
191 | 微生物质谱鉴定仪用校准品 | 80测试/盒 | 盒 | 2 | 专机专用，适配安图质谱仪，有效期1年
192 | 金黄色葡萄球菌肠毒素 (SEA/SEB/SEC/SED/SEE)预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 盒 | 4 | 1.本试剂盒用于定性检测确诊(或疑似)葡萄球菌性食物中毒患者的粪便样本、尿液样本、血液样本、脑脊液样本中金黄色葡萄球菌肠毒素 SEA/SEB/SEC/SED/SEE 基因。 2.规格：24反应/盒 3.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测； 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/mL； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤70mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、单增李斯特菌、小肠结肠炎耶尔森菌、沙门氏菌、志贺氏菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽孢杆菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。
193 | 75%酒精 | 500mL/瓶 | 瓶 | 200 | 最新批次
194 | 3%过氧化氢消毒液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 5 | 最新批次
195 | 含氯消毒剂（泡腾片） | 100片/瓶 | 盒 | 10 | 最新批次
196 | 科立德DST酶底物法试剂 | 200个/盒 | 盒 | 3 | 进口，适用：爱德士专机 1.DST酶底物法酶底物试剂，中文包装，200个/盒 2.SNAP包装 3.伽马射线消毒 4.符合国标的DST固定底物酶底物法 5.用途：用于淡水检测，24个小时后出结果
197 | 科立德取样瓶 | 200个/箱 | 箱 | 1 | 进口.适用仪器：爱德士专机专用
198 | 鼠疫杆菌核酸预分装检测 试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.使用实时荧光PCR法，用于鼠疫杆菌的定性检测。 2.保存条件及有效期：-20±5℃冷冻保存，试剂有效期12个月。 3.包装规格：25 T/盒。 4.试剂盒组份：DNA提取液、预分装八联管（含PCR反应所需成分）、阴性对照、阳性对照、说明书。总反应体系25µL。 5.反应体系配置操作：无需体系配置：PCR 反应液已预分至八联管，直接加模板5μL即可上机扩增。 6.质量控制：含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定。 8.所有细菌试剂盒反应程序要求一致可以同时在同一台PCR仪器上进行检测。 9.最低检出限：不低于500 copies/mL。 10.仪器适配性：0.2mL 八联管适用 ABI 7500、Stratagene 3000P/3005P、Gentier 96、SLAN-96P；0.1mL 八联管适用于 Roche LightCycler480、Bio-Rad CFX96 Touch 实时荧光定量 PCR 仪。
199 | 霍乱弧菌核酸预分装检测 试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测鼠疫杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
200 | 肺炭疽核酸预分装检测试 剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测霍乱弧菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
201 | 流行性乙型脑炎预分装 检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：ABI7500系统、宏石SLAN96P实时荧光定量PCR系统、雅睿MA6000实时定量PCR系统、ThermofisherQuantStudioTM5实时荧光定量PCR系统、罗氏LightCycler®480仪器。 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测人血浆、血清中的日本乙型脑炎病毒核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。 4.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。 5.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份全预混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。 6.精密度:Ct值的变异系数（CV%）≤5%。 7.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
202 | 副伤寒沙门氏菌核酸检测 试剂盒(荧光PCR法) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统和ABI7500、Quant StudioTM5、MA-1640Q实时荧光定量PCR仪。 2.适用范围：本试剂盒用于定性检疑似患者粪便中的副伤寒沙门氏菌的核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份预混反应液（含内标）、1份阳性对照和1份阴性对照。 5.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
203 | 白喉杆菌核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测白喉杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
204 | 疟原虫核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测疟原虫。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
205 | 肠出血性大肠埃希氏菌 （EHEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96。 2.检测技术:PCR-荧光探针技术。 3.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR预混反应液、1份阳性对照和1份阴性对照，无单独的酶试剂管。 5.生产工艺：采用全混体系，无需配置扩增反应体系，原管反应液直接分液，加入5ul核酸即可扩增。 6.反应体系≤25uL。 7.规格:25反应/盒。 8.反复冻融次数不低于8次。 9.质量控制:设计外源性内标监控核酸提取和PCR扩增检测过程，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
206 | 腹泻类12种病原体预混核 酸检测试剂盒（荧光PCR法）（霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠O157:H7、大肠EPEC-eae、大肠EPEC-bfpa、金黄色葡萄球菌、轮状病毒A组、B组、C组、内标） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠O157:H7、大肠EPEC-eae、大肠EPEC-bfpa、金黄色葡萄球菌、轮状病毒A组、B组、C组。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过70分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
207 | A组乙型溶血性链球菌核 酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测A组乙型溶血性链球菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
208 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测布鲁氏菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
209 | 钩端螺旋体核酸检测试剂 盒(荧光PCR法) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96等荧光定量PCR仪。 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测样本中钩端螺旋体的核酸。 3.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。 4.检测技术:PCR-荧光探针法。 5.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液（1份内标）、1份阳性对照和1份阴性对照 6.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
210 | 普氏立克次体核酸检测试 剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测普氏立克次体。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
211 | 五种致泻性大肠杆菌核酸 检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 3 | 1.试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，采用4重荧光PCR方法，3个反应同时检测5种致泻性大肠杆菌（国标12基因）。 2、试剂盒适用于粪便、肛拭子、食品或分离培养后的纯菌、增菌液等样本的检测； 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．最低检测限:500copies/mL，反应程序时间不超过70分钟。 5．全部反应试剂液体全分装，能根据实验需要同时提供大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板后离心可以直接上机， 6．试剂盒规格：25人份/盒。 7．试剂盒组成至少包含：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、阴性对照、说明书。 9．可按采购人要求分批送货，试剂盒有效期不少于12个月。
212 | 腹泻症候群12种致病菌核 酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96。 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测腹泻症候群12种致病菌（霍乱弧菌、副溶血弧菌、艰难梭菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌）核酸。 3.检测技术:多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。 5.生产工艺：采用全混体系，无需配置扩增反应体系，原管反应液直接分液，加入5ul核酸即可扩增。 6.反应体系≤25uL。 7.规格:25反应/盒。 8.反复冻融次数不低于8次。 10.检测时间：70分钟以内完成反应。 11.质量控制:设计内标监PCR扩增检测，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
213 | 八种食源性致病菌核酸检 测试剂盒（荧光PCR法）（A：小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
214 | 肉毒杆菌核酸检测试剂 盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测肉毒杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
215 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌核酸 检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测唐菖蒲伯克霍尔德菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
216 | 海鸥弯曲菌核酸检测试剂 盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测海鸥弯曲菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
217 | 鼠传类11种病原体核酸检 测试剂盒(汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体) | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体)。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
218 | 类鼻疽伯克霍尔德菌核酸 检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测类鼻疽伯克霍尔德菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
219 | 副百日咳杆菌核酸检测试 剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测副百日咳杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
220 | 结核分枝杆菌核酸检测试 剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的结核分枝杆菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过70min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
221 | 百日咳/副百日咳/霍氏 博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测 试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从鼻咽部分泌物、鼻咽拭子等临床样本和培养物，保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的百日咳博德特氏菌、副百日咳博德特氏菌及霍氏博德特氏菌。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长不超过70min。 5.采用预混液技术：预混反应液1管，阳性对照1管，阴性对照1管。减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
222 | 埃立克体核酸实时荧光 PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的埃立克体核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：定性检测，反应时长不超过70min。 5.采用预混液技术：预混反应液1管，阳性对照1管，阴性对照1管。减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
223 | 肉毒梭菌核酸实时荧光 PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒梭菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：反应时长不超过70min。 5.采用预混液技术：预混反应液1管，阳性对照1管，阴性对照1管。减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
224 | Cary-Blair氏运送培养基 | 5ml*20支 | 盒 | 10 | 用于粪便及直肠中肠道致病菌的标本运输保存，特别是霍乱弧菌、空肠弯曲 菌、沙门菌、志贺菌等标本的运输保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
225 | 城市污水新型冠状病毒 （N、ORFla）/辣椒轻斑驳病毒三重核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 盒 | 15 | 1.本试剂盒用于检测城市污水等样本中，新冠病毒、辣椒轻斑驳病毒的定性/定量检测 2.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测； 34.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5。 5.最低检测限：500 copies/ml 6.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/mL； 7.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 8.反应全流程最快时长≤70mins； 9.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（HCoV-229E、HCoV-HKU1、HCoV-OC43、HCoV-NL63、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 11.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 12.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。 13.提供同类型PCR产品近三年客户意见反馈表≥5份（使用单位加盖公章有效）
226 | 发热伴出疹13种病原体超 多重核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 20 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，包括ABI Q5、ABI Q7系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、博日96C系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：针对发热伴出疹13种病原体进行核酸检测，至少包含肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类疱疹病毒6型、登革病毒、基孔肯雅病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体13个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，上机每管总反应体系≤20ul。 6、反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。 7、扩增程序：逆转录时间≤2min，95℃变性时间≤1min，退火时间≤15sec，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 8、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 9、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；通过双维度判定确认，结果更精准。 10、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数据；可根据不同仪器型号设置不同的温度校正参数，对于结果可疑样本自动标注并可以通过软件手工改判，方便数据确认。 12、插件功能：针对宏石荧光定量PCR仪，有专用试剂盒判读插件，无需结果导出，直接判读熔解曲线结果阴阳性，数据呈现一目了然。 13、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 14、试剂规格：25T/盒。 15、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 16、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
227 | 腹泻症候群21种病原体 超多重核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 28 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，包括ABI Q5、ABI Q7系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、博日96C系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：针对腹泻症候群21种病原体进行核酸检测，至少包含霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌(EPEC/ETEC/EHEC/EIEC/EAEC)、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒GI、诺如病毒GII、轮状病毒A组、轮状病毒B组、轮状病毒C组、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫35个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，上机每管总反应体系≤20ul。 6、反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。 7、扩增程序：逆转录时间≤2min，95℃变性时间≤1min，退火时间≤15sec，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 8、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 9、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；通过双维度判定确认，结果更精准。 10、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数据；可根据不同仪器型号设置不同的温度校正参数，对于结果可疑样本自动标注并可以通过软件手工改判，方便数据确认。 12、插件功能：针对宏石荧光定量PCR仪，有专用试剂盒判读插件，无需结果导出，直接判读熔解曲线结果阴阳性，数据呈现一目了然。 13、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 14、试剂规格：25T/盒。 15、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 16、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
228 | 莫氏立克次体 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 最新批次
229 | 结核分枝杆菌 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 最新批次
230 | 猪链球菌 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 最新批次
231 | 隐球菌 | 25T/盒 | 盒 | 2 | 最新批次
232 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A/B/C/D/E分型检测试剂盒 | 12次/盒 | 盒 | 2 | 用途RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E 金黄色葡萄球菌肠毒素分型检测试剂盒， 采用三明治（夹心）酶联免疫反应法检测固态和液态食品及细菌培养物中的金黄色葡萄球菌肠毒素（SET）A，B，C，D，E。该试剂盒显著优于检测下限为 0.1 mg/ml 的免疫扩散法。
233 | 亚硒酸盐增菌液 （SF增菌液） | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养
234 | 布鲁氏菌虎红平板凝集 试验抗原 | 5ml/瓶 | 瓶 | 5 | 用于牛、羊、猪等动物布鲁氏菌病的血清学初筛
235 | 布鲁氏菌试管凝集试验抗 原 | 12ml/瓶 | 瓶 | 3 | 用于牛、羊、猪等动物布鲁氏菌病的血清学初筛
236 | 大肠菌群测试片 | 20片/袋 | 袋 | 2 | 用于食品和饮料中大肠杆菌/大肠菌群的测定。
237 | 比浊管 | 0.5-5.0号，6支/盒 | 盒 | 1 | 校对细菌悬浮液至特定浓度
238 | 发热伴出疹6种病原体超多重核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 9 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，包括ABI Q5、ABI Q7系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、博日96C系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：针对发热伴出疹6种病原体进行核酸检测，至少包含伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体6个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，上机每管总反应体系≤20ul。 6、反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。 7、扩增程序：逆转录时间≤2min，95℃变性时间≤1min，退火时间≤15sec，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 8、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 9、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；通过双维度判定确认，结果更精准。 10、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数据；可根据不同仪器型号设置不同的温度校正参数，对于结果可疑样本自动标注并可以通过软件手工改判，方便数据确认。 12、插件功能：针对宏石荧光定量PCR仪，有专用试剂盒判读插件，无需结果导出，直接判读熔解曲线结果阴阳性，数据呈现一目了然。 13、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 14、试剂规格：25T/盒。 15、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 16、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。 "
239 | 脑炎脑膜炎7种病原体超 多重核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 12 | 脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、 单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌
240 | 腹泻症候群13种病原体超多重核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 8 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，包括ABI Q5、ABI Q7系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、博日96C系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：针对腹泻症候群21种病原体进行核酸检测，至少包含霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌(EPEC/ETEC/EHEC/EIEC/EAEC)、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌13个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，上机每管总反应体系≤20ul。 6、反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。 7、扩增程序：逆转录时间≤2min，95℃变性时间≤1min，退火时间≤15sec，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 8、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 9、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；通过双维度判定确认，结果更精准。 10、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数据；可根据不同仪器型号设置不同的温度校正参数，对于结果可疑样本自动标注并可以通过软件手工改判，方便数据确认。 12、插件功能：针对宏石荧光定量PCR仪，有专用试剂盒判读插件，无需结果导出，直接判读熔解曲线结果阴阳性，数据呈现一目了然。 13、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 14、试剂规格：25T/盒。 15、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 16、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
241 | 艰难梭菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 3 | 有配套增补剂
242 | TBX | 1000ml | 瓶 | 5 | 大肠杆菌显色培养基，无需添加剂
243 | 发热伴出血3种病原体多 重核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 10 | 钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌
244 | 0.2mLPCR反应八联管和管 盖 | 125排/包 | 包 | 5 | 聚丙烯（PP），耐温范围一般为 –80℃ 至 120℃
245 | 标本运输袋 | 12*15cm | 个 | 200 | 自封，不带生物安全标识
246 | 一次性医用丁腈手套6.5码（抽取式） | 100只/盒 | 盒 | 15 | 无粉、左右手通用
247 | 一次性医用丁腈手套7.0码（抽取式） | 100只/盒 | 盒 | 5 | 无粉、左右手通用
248 | 一次性医用外科橡胶手套6.5码 | 50双/盒 | 盒 | 15 | 灭菌无粉，手套麻面
249 | 一次性医用外科橡胶手套7.0码 | 50双/盒 | 盒 | 5 | 灭菌无粉，手套麻面，独立包装
250 | 一次性医用PVC手套S码 | 100只/盒 | 盒 | 10 | 无粉、光面
251 | 一次性医用PVC手套M码 | 100只/盒 | 盒 | 10 | 无粉、光面
252 | 一次性医用外科口罩 （单片独立装） | 100只/袋 | 袋 | 20 | 灭菌
253 | 一次性隔离衣（独立包装） | 1件 | 件 | 100 | 灭菌、无纺布
254 | 一次性实验室隔离鞋套 | 100只/捆 | 捆 | 1 | 灭菌、无纺布
255 | 一次性实验室隔离帽 | 50只/盒 | 盒 | 5 | 灭菌、无纺布
256 | 一次性无菌规格板 | （5×5cm）100片/盒 | 盒 | 10 | 国产，规格：5×5cm
257 | 无菌塑料采样瓶 | 500 ml/个 80个/箱 | 箱 | 7 | 国产，环氧乙烷灭菌，独立包装，规格：500ml/个
258 | 铁丝无菌采样袋（254*305mm） | 50个/盒 10盒/箱 | 盒 | 2 | 国产，聚乙烯复合材料，规格：254*305mm
259 | 针式过滤器微孔滤膜 | 25mm*0.22um，50个/盒 | 盒 | 1 | 尼龙66膜，适用有机和无机物，无酶无热源，独立包装
260 | 塑料取样器（针筒） | 5ml 50个/袋 | 袋 | 1 | 无针，螺，适配所购买的针式过滤器微孔滤膜
261 | 离心管架 | 96孔 | 个 | 20 | 适用1.5ml/2ml离心管
262 | 1.5mlEP管 | 500个/包 | 包 | 3 | 尖底连盖，有刻度
263 | 2mlEP管 | 500个/包 | 包 | 2 | 圆底无盖
264 | 手持放大镜 | 镜片直径75mm | 个 | 2 | 光学10倍放大，带灯光
265 | 乳胶管（微生物过滤检测 系统配件） | 10米 | 根 | 1 | 最新批次
266 | 抽滤瓶（微生物过滤检测 系统配件） | 2000ml | 个 | 1 | 塑料
267 | 固态硬盘U盘 | 4T | 个 | 5 | AES 256位；兼容电脑手机；适用windows7、8、10；读速1050MB/s； 传输速度1000-2000MB/s；有指示灯；接口USB3.2；软件加密
268 | 一次性接种针 | 200支/包 | 包 | 10 | 无菌，单支独立包装，208mm
269 | 一次性接种环 | 10支/包 | 包 | 200 | 无菌
270 | 微孔过滤膜 | 0.45um，直径50mm，50张/盒 | 盒 | 1 | 单张独立装
271 | 锥形瓶透气膜（非灭菌） | 12cm，500张/盒 | 盒 | 2 | 含微孔透气膜，适用锥型瓶，可高压灭菌
272 | 锥形瓶透气膜（非灭菌） | 14cm，500张/盒 | 盒 | 5 | 含微孔透气膜，适用锥型瓶，可高压灭菌
273 | 锥形瓶透气膜（非灭菌） | 16cm，500张/盒 | 盒 | 5 | 含微孔透气膜，适用锥型瓶，可高压灭菌
274 | 橡皮筋 | 250个/袋 | 袋 | 2 | 常规橡胶
275 | 垃圾袋扎带 | 3*150mm，200根/包 | 包 | 10 | 耐受蒸汽高压
276 | 塑料弯头冲洗瓶 | 500ml | 个 | 2 | 最新批次
277 | 塑料镊子 | 100支/袋 | 袋 | 2 | 单支独立包装，消毒或灭菌级别
278 | 灭菌纱布 | 10cm*10cm 2片/袋 60片/盒 | 盒 | 1 | 每2片独立包装
279 | 广泛PH试纸（四色） | 100片/盒 | 盒 | 1 | 0-14
280 | 无菌移液刻度吸管(1ml) | 50支/袋 | 袋 | 1 | 最新批次
281 | 科立德51孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 1 | 进口.适用仪器：爱德士专机专用
282 | 一次性无菌培养皿 | 90*15mm | 箱 | 10 | 最新批次
283 | 撕口均质袋 | 25张/包 | 包 | 5 | 20*30cm，带滤膜
284 | 医疗垃圾袋70*80 （手提加厚） | 100个/把 | 把 | 5 | 最新批次
285 | 医疗垃圾袋50*60 （手提加厚） | 100个/把 | 把 | 20 | 最新批次
286 | 医疗垃圾袋32*38 （手提加厚） | 100个/把 | 把 | 20 | 最新批次
287 | 一次性接种环 | 1支 | 支 | 1000 | 10ul 无菌
288 | 厌氧盒 | 2.5L | 个 | 2 | 19.7*13.5*9.5cm
289 | 0.2mLPCR反应单管（平盖） | 1000个/包 | 包 | 2 | 聚丙烯（PP），耐温范围一般为 –80℃ 至 120℃
290 | 10ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 4 | 进口.加长，带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
291 | 20ul带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 4 | 进口.带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
292 | 100ul带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 4 | 进口.带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
293 | 200ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 4 | 进口.加长，带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
294 | 1000ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 5 | 通用广泛，适配主流移液器，特制滤芯能有效避免吸头在使用过程中因样 品挥发形成气溶胶而导致的样品间的交叉污染，超精密打磨成型技术，内壁光滑，移液精准，密封兼容性更好，透明度高，刻度清晰，便于观察，耐受性强-80℃ ~121℃的耐受范围，高温高压后不变形，无热原、无内毒素、无 DNase/RNase
295 | 1000ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，8盒/包/大盒，5 包/箱 | 箱 | 1 | 加长，带滤芯，灭菌，无酶，无热源，盒装
296 | 3.5L CO2产气包 | 10个/包 | 包 | 5 | AnaeroPackTM - CO2 配合密封罐使用，用于嗜二氧化碳微生物的培养。本品可使容器中的O2浓度变为15%左右，CO2浓度变为6%左右。 每一个铝塑包装中含有一片纸袋（二氧化碳产气袋）。
297 | 3.5L厌氧产气袋 | 10个/包 | 包 | 10 | 厌氧产气袋（3.5L） 配合密封罐使用，用于厌氧微生物的培养。本品可吸收容器中的全部O2，同时产生约21%的CO2。 每一个铝塑包装中含有一片纸袋（厌氧产气袋）。
298 | 3.5L微需氧产气包 | 10个/包 | 包 | 10 | 微需氧产气袋（2.5L） 配合密封罐使用，用于微需氧微生物的培养。本品可吸收容器中的O2，使其浓度变为8-9%，CO2浓度变为7-8%。 每一个铝塑包装中含有一片纸袋（微需氧产气袋）。
299 | 厌氧指示片 | 100个/盒 | 盒 | 1 | 可直接肉眼读取
300 | 氧气指示片 | 100个/盒 | 盒 | 1 | 可直接肉眼读取
301 | 圆底立式厌氧培养袋 | 2.5L 10支/包 | 包 | 5 | 透明材质可实时观察培养基和指示片颜色变化，及时判断厌氧环境状态
302 | 25ml粪便采样杯（螺旋盖） | 25ml/个 | 个 | 500 | 最新批次
303 | 利器盒3L | 3L圆桶 | 个 | 500 | 盒身有标签以便登记信息
304 | 利器盒5L | 5L圆桶 | 个 | 500 | 盒身有标签以便登记信息
305 | 利器盒8L | 8L圆桶 | 个 | 500 | 盒身有标签以便登记信息
306 | 消毒配比桶 | 5L | 个 | 2 | 自带刻度
307 | 注射器10ml | 100支/盒 | 盒 | 1 | 单支无菌独立装
308 | 均质袋封口夹 |  | 支 | 10 | 适用21*19cm的均质袋
309 | 无菌棉拭子 | 10支/袋 | 袋 | 50 | 10cm木杆，12mm棉花头
310 | 无菌棉拭子（1支独立包装） | 1支 | 支 | 500 | 15cm木杆，12mm棉花头
311 | 无菌一次性使用拭子 （1支独立包装） | 1支 | 支 | 1000 | 10cm长杆（非木杆），5mm棉花头
312 | 15×150mm玻璃试管（含硅胶塞） | 100套/盒 | 盒 | 2 | 通常由硼硅酸盐玻璃制成，具有良好的耐热性和化学稳定性，可承受高温 灭菌和多种化学试剂的侵蚀。
313 | 10×75mm玻璃试管 | 100支/盒 | 盒 | 2 | 通常由硼硅酸盐玻璃制成，具有良好的耐热性和化学稳定性，可承受高温 灭菌和多种化学试剂的侵蚀。
314 | 咽拭子采样管（1支独立包装） | 1支 | 支 | 50 | 可折断
315 | 压力表 | 0.025MPa | 个 | 10 | 适用高压灭菌锅
316 | 溶菌素 | 5ml/支 | 支 | 10
317 | 体重秤 | 称重范围0.1kg-150kg | 个 | 5 | 精准度0.05kg，电池款