## 明细表1
报价表
仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 | 单价（元） | 总价
自动化HIV-1 RNA病毒载量检测系统 | 台 | 台 | 1 | 一、技术要求 1.设备功能：整套设备由全自动核酸提取模块和PCR分析仪模块组成。具备样本和试剂全自动分样、核酸纯化及反应液混匀、反应管封盖和转移，以及 PCR 扩增功能，样本进样后支持全自动完成整个流程，支持样本进、结果出，无需人工干预； 2.提取原理：采用磁珠法分离核酸，磁珠保留在提取孔中无转移，提取的核酸可用于后续的耐药检测；支持试剂、耗材及载架条码扫描溯源； 3.支持≥2个不同检测项目同时核酸提取及PCR扩增； 4.提取通量：一次可装载样本量1～96个，吸头移液范围：5-1000μl； 5.移液精密度：5µl移液精密度CV≤5%， 50µl移液精密度CV≤3%，≥200µl移液精密度CV≤1%； 6.运行耗时：≤4h/96T，8h处理可≥192T； 7.加样机械臂：8针可独立移动的加样通道，具备检测吸头是否取到或脱掉提示功能，具备液面探测及凝块检测探测功能； 8.抓手机械臂：核酸提取区和 PCR 扩增区分别有独立的抓手机械臂，可完成 PCR 八联管取盖、封盖和八联管转移，抓取和脱落异常提示； 9.提取区和扩展区连接：具备两个缓冲门，PCR八联管从提取区转移至扩展区过程中两个缓冲门不能同时打开； 10.防污染措施：（1）提取仓和扩展仓为独立封闭式设计，两仓间的缓冲门不能同时打开。（2）适配含矿物油液面封盖技术的提取试剂，减少气溶胶产生。（3）双紫外灯消毒。 （4）独立密闭废液仓和仓外废弃枪头收集器。（5）双空气过滤系统； 11.适用标本类型：支持多种样本类型（如血 清、血浆、咽拭子、宫颈脱落细胞、生殖道分 泌物拭子等）提取，采用通用型提取试剂可实现多种样本的总 DNA/RNA 提取； 12.适配样本管类型：支持5ml样本管，原始采血管，1.5-5ml离心管、冻存管（配套管托）上机检测； 13.检测项目科拓展: 原厂配套有血液乙肝、丙肝、艾滋病毒核酸（1+2）三联检，高敏乙肝、丙肝、艾滋核酸定量等检测项目，试剂均已获取医疗器械注册证； 14.PCR模块功能：可用于常规变温PCR和高分辨溶解曲线检测分析； 15.PCR样品台规格：两个独立反应仓（48×2个样本位）,可同时运行两个独立程序项目； 16.激发光源：LED 免维护光源（寿命≥10000 小时）； 17.升降温速度：升温≥4.0℃/s，降温≥4.0℃/s； 18.检测通道：≥4个（波长范围510nm-665nm）； 19.检测模式：高灵敏度光电倍增管检测； 20.PCR模块开放，可独立运行各类检测项目； 21.提取和反应的最小规格耗材是8人份耗材； 22.结果报告：系统自动分析扩增曲线并完成定量结果计算，无需人工干预，HIV-1 病毒载量报告病毒拷贝数单位及 IU/ml 国际单位两种结果； 配套 HIV-1 病载试剂： 23.预期用途：用于HIV-1 感染疗效评估，可作为艾滋病感染辅助诊断的补充实验，符合 2020 版艾滋病检测技术规范要求 24.配套试剂性能：与已上市同类产品检测结果统计分析阳性符合率≥99%，阴性符合率≥99%，检测结果浓度值对数，相关系数r≥0.98。 25.配套试剂有效期>12个月，配套试剂开封后，仍可储存至少60天； 26.HIV-1检测血浆样本用量：≥500μl； 27.配套HIV检测试剂可全组分2-8℃保存； 28.检测灵敏度：≤30IU/ml(或20拷贝/ml)，检测线性范围30IU-10^8UI/ml； 29.定量原理：内标定量，减少试剂损失； 30.定值依据可溯源至 WHO 标准品； 31.防污染措施：提取和扩增过程均含矿物油封盖液面,保障反应体系均一及减少气溶胶污染； 32.覆盖亚型：包括 HIV-1 M 组、 N 组、O 组基因型；检测靶标至少涵盖 LTR、POL、GAG三个基因保守区中的两个；‌
基因测序仪 | 1.高通量基因测序仪主机1台 2.配套内置仪器操作软件1套 | 组 | 1 | 基因测序仪技术参数 1.1 功能需求 1.1.1 适用于未知物种全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、全基因组小RNA测序、靶向测序等； 1.1.2 满足微生物宏基因组分析、病毒基因组变异研究、药物基因研究、甲基化研究、转录组分析、单细胞研究等； 1.2 技术参数： 1.2.1 高通量数据平台：每次反应可生成≥5400亿(540G)碱基数据以及≥1800M Reads片段； 1.2.2 高通量数据平台数据读取模式：单端读取序列和双端读取序列，支持自定义读取设置模式； 1.2.3 基于可逆终止子边合成边测序技术（SBS），使用荧光信号确认碱基种类，每次只读取一个碱基，保证最终的核酸序列质量。 1.2.4 平台数据读长：单端读取序列，最长读长≥600个碱基；双端读取序列：最长读长≥2x300个碱基； 1.2.5 读长2x150 bp时，整个测序运行完成时间：≤17小时； 1.2.6提供不少于4种通量（reads）芯片选择，不少于14种测序试剂盒选择。 1.2.7文库变性和扩增在测序仪自动化进行，整个测序过程无需手工操作，有效降低操作复杂性，减少实验误差； 1.2.8 全封闭检测室，集成式卡盒，包括试剂、流体和废液容器，简化了文库上样和测序的操作，减少生物污染； 1.2.9 试剂槽：即插即用，具备可读取的无线射频识别标签； 1.2.10测序数据准确性：在数据产量≥360Gb的情况下，进行2×150 bp测序的质量值Q30≥90%，模板生成及测序总时间≤40个小时；在数据产量≥540Gb的情况下，进行2×150 bp测序的质量值Q30≥90%，模板生成及测序总时间≤44个小时 1.2.11测序数据准确性：在数据产量≥240Gb的情况下，进行2×300 bp测序的质量值Q30≥85%，模板生成及测序总时间≤42个小时； 1.2.12 测序系统可一站式自动完成系列操作，包括文库变性、文库扩增（簇生成）、测序和数据分析功能； 1.2.13测序仪内置基于FPGA技术的生物信息分析加速器，提供准确的超快速基因组分析功能，内置服务器内存≥288 GB，硬盘≥3.8 TB SSD，操作系统为Linux CentOS 7.6或以上的版本； 1.2.14 通过机器内置生物信息分析和FPGA加速模块，2小时内完成全部下机数据的基因组分析； 1.2.15 机载生物信息学分析软件：可提供准确的超快速二级分析方案。采用优化的硬件加速算法，用于各种基因组分析解决方案，包括BCL-to-fastQ 转换、基因组定位、序列比对、序列排序、重复标记和变异检出； 1.2.16 仪器主机内不含液流流路，免去繁琐的日常冲洗维护工作，节省操作者工作时间； 1.3、配置要求： 1.3.1、高通量基因测序仪主机1台 1.3.2、配套内置仪器操作软件1套 1.4、服务要求 1.4.1 仪器生产厂家免费提供操作手册壹套； 1.4.2 自仪器安装调试合格之日起免费保修三年； 1.4.3 仪器生产厂家工程师到用户现场免费安装，调试，培训； 1.4.4 仪器生产是在国内进行生产交付；
全自动医用PCR分 析系统 | 台 | 台 | 1 | 1、样本容量：2*48孔 2、光 源：大功率LED（免维护） 3、检测器：高灵敏度光电传感器 4、检测动态范围：1-1010 5、检测灵敏度：可检测单拷贝基因 6、反应容积：15ul-100ul 7、荧光激发波长与荧光检测波长：激发波长470-630nm；检测波长510-665nm； 8、检测的荧光素及染料：FAM、VIC、HEX、ROX、CY5 9、控温方法：半导体热电模块 10、控温模式：模块控温、试管控温 11、温度准确性：±0.1℃ 12、温度均匀性：±0.1℃ 13、控温范围：4℃-99℃ 14、最大升降温速率：4.0℃/s 15、热盖：电子自动热盖 16、操作系统：WindowsXP/VISTA/7/8/10等 17、适用耗材：0.2ml PCR管、8联管、96孔板 18、程序设置简单，兼容其他品牌的通用吸头。 19、相比于其他品牌的移液器，具有更高的精度及准确度。一吸一分时分液精度及准确度： 配置清单： 1、主机一台 2、电脑一台 3、移液器一套
报价总金额：
公司名称（盖章）：
日期：
联系人及方式：