## 明细表1
报价表
仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 | 单价 | 总价
全自动核酸 检测系统 | 台 | 台 | 2 | 一、用途：基于荧光聚合酶链式反应（PCR）原理，搭配特异性一体化核酸检测盒，可完成：1、生物样本中靶核酸（DNA/RNA）的检测，2、待测样本进行定性及相对定量分析；3、可用于新冠病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、沙门氏菌、诺如病毒、登革热、基孔肯雅、黄热等等的核酸检测。 二、使用环境： 2.1、额定交流电电压范围：100–240 VAC～，50/60Hz； 2.2、环境温度：10℃～40℃； 2.3、相对湿度：小于80%（相对湿度）； 三、性能参数： 3.1、设备主机基于变温的实时荧光定量PCR检测技术方法(非恒温扩增)。 3.2、光源：High Power LED，使用寿命≥10年。 3.3、检测器：高灵敏度光电二极管。 3.4、热制冷模块：半导体。 3.5、平均升降温速率：≥15℃/s (50℃-90℃)。 3.6、温度准确性：≤±0.5℃。 ★3.7、检测通道：≥4个（FAM/SYBR；HEX/VIC；ROX/Texas Red；Cy5） ★3.8、检测模块≥4个，每个检测模块独立升降温控制，可单独设定核酸检测，各模块无干扰，实现样本随到随检。在同一时间不同检测模块可同时检测多种不同项目。 ★3.9、加样方式：配套一次性加样吸管，无需移液枪加样；单样本检测上样量：≥300ul，试剂卡盒集成了采样腔，并支持将采样拭子折断进试剂卡盒的加样方式，做到采检一体。 ★3.10、搭配不同的检测试剂，检测时间可实现：25-30 min。 ★3.11、样本处理：具备自动磁珠法核酸提取纯化，在同一仪器内部全自动完成核酸提取、逆转录、扩增、结果输出，无需手动干预。 ★3.12、配套检测试剂：独立预分装，可常温运输及储存，并且可实现采检一体，检测过程无需再次开盖。 ★3.13、具备新冠病毒配套检测试剂，检测下限：≤100copies/ml。 3.14、操作方式：主机具备扫码功能，可自动识别检测项目，自动设置各反应程序。触摸屏操作，无需外接电脑。 3.15、检测通量可拓展性：可更具客户的检测需求，组成矩阵灵活拓展通量，满足不同场景检测需求； 3.16、仪器尺寸：≤460mm(L)x320mm(W)x438mm(H)。 3.17、仪器重量：≤30.5Kg。 四、配置清单： 4.1、全自动核酸检测系统主机 1台； 4.2、电源线 1套； 4.3、说明书 1套； 4.4、合格证 1套； 4.5、装机验证试剂 1盒；
超快速核酸检测仪 | 台 | 台 | 1 | 一、产品功能 可用于各种病原微生物、传染病、病媒、转基因产品等超快速核酸检测； 二、性能参数 1、样品通量：4个样品位，模块独立控温，可以同时或独立使用，可以根据需要任意增加或减少模块； 2、检测通道：≥4色荧光/模块； 3、适用探针/染料：通道1：FAM/SYBR Green等；通道2：HEX/VIC/JOE等；通道3：ROX/Texas Red等；通道4：CY5等； 4、反应体系：25μL/50μL/100μL不少于3个体系同时可选用，试剂开放； 5、光源：高性能LED 6、检测器：PD检测器 7、升温和降温速率：≥40℃/秒 8、检测时间：上机后5-10分钟获得结果； 9、温控范围：30-100℃； 10、激发/发射波长范围：510nm/560nm/610nm/680nm； 11、灵敏度：≤200copies/mL； 12、显示：高清彩色触摸屏，可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线； 13、样品盖：全电动开和关，无须手动，一键运行； 14、运行程序：全流程自动化，扫码输入程序； 15、模块表面有LED仪器状态指示灯显示仪器实时运行状态； 16、模块化独立维护，维修更换，不影响其他正常模块使用，快捷方便； 17、支持无线（WiFi）连接和云平台连接； 18、无须校准、开机即检、随到随检，搬动无须校正，同时适用于移动P2、P3实验室； 19、软件：仪器自带居于国产软件平台开发的软件，人机对话模块式操作分析软件，无须培训即可使用，系统有云系统与大数据分析平台，可实现区域内全部设备连接，实现异常情况主动预警与远程数据管理。 三、配置 超快分子检测系统1套，50μL体系耗材50个、常见量程的移液器组合2套、电动助吸器1把
报价总金额：
公司名称（盖章）：
日期：
联系人及方式：