## 明细表1
登革热NS1抗原检测试剂采购项目需求表
序号 | 物品 | 计量单位 | 数量 | 主要技术参数要求 | 备注
1 | 登革热NS1抗原检测试剂采购项目需求表 | 人份 | 7500 | 1.检测方法：胶体金法； 2.有效期不低于24个月 3.检测样本：全血样本(含指尖、耳垂末梢血)、血清样本和血浆样本，需提供说明书； 4.样本量：≤80μ1,无需稀释液； 5.检测时间：≤20分钟； 6.产品临床性能：阳性符合率≥90%,阴性符合率≥99%,总符合率≥97%; 7.经国家食品药品监督管理总局注册批准，检验合格； 8.生产企业质量体系认证要求： 8.1医疗器械质量管理体系认证(ISO13485:2016)； 8.2环境管理体系认证(IS014001:2015)； 8.3职业健康安全管理体系认证(ISO45001:2018；