## 报价表
报价表
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 | 备注
1 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于肺炎支原体核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
2 | A族链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于A族链球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
3 | 百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于百日咳鲍特菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
4 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于肺炎克雷伯菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
5 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于脑膜炎奈瑟菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
6 | 军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于军团菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
7 | 隐球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于隐球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
8 | 沙门菌质核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于沙门菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
9 | 志贺菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于志贺菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
10 | 弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于弯曲菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号1-10需为同一品牌。
11 | 肺炎支原体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于肺炎支原体核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
12 | A族链球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于A族链球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
13 | 百日咳鲍特菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于百日咳鲍特菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
14 | 肺炎克雷伯菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于肺炎克雷伯菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
15 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于脑膜炎奈瑟菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
16 | 军团菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于军团菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
17 | 隐球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于隐球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
18 | 沙门菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于沙门菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
19 | 志贺菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于志贺菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
20 | 弯曲菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 1.国产，适用于弯曲菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。 5.序号11-20需为同一品牌。
21 | 肺炎支原体质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）肺炎支原体质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
22 | A族链球菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）A族链球质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
23 | 百日咳鲍特菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）百日咳鲍特菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
24 | 肺炎克雷伯菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）肺炎克雷伯菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
25 | 脑膜炎奈瑟菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）脑膜炎奈瑟菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
26 | 军团菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）军团菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
27 | 隐球菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）隐球菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
28 | 沙门菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）沙门菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
29 | 志贺菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）志贺菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
30 | 弯曲菌质控品 |  | 0.4mL/支，6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | （1）弯曲菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
报价总金额：
公司名称（盖章）：
日期：
联系人及方式：