## 明细表1
国家致病菌识别网实验室质量控制用质控品及检测试剂采购项目需求明细表
序号 | 物品 | 计量单位 | 数量 | 规格型号 | 主要技术参数要求 | 备注
1 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于肺炎支原体核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
2 | A族链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于A族链球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
3 | 百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于百日咳鲍特菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
4 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于肺炎克雷伯菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
5 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于脑膜炎奈瑟菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
6 | 军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于军团菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
7 | 隐球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于隐球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
8 | 沙门菌质核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于沙门菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
9 | 志贺菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于志贺菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
10 | 弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于弯曲菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
11 | 肺炎支原体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于肺炎支原体核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
12 | A族链球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于A族链球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
13 | 百日咳鲍特菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于百日咳鲍特菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
14 | 肺炎克雷伯菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于肺炎克雷伯菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
15 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于脑膜炎奈瑟菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
16 | 军团菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于军团菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
17 | 隐球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于隐球菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
18 | 沙门菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于沙门菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
19 | 志贺菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于志贺菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
20 | 弯曲菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1 | 25T/盒 | 1.国产，适用于弯曲菌核酸定性检测；灵敏度不低于500 copies/mL；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%； 2.适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器；具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取； 3.PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40； 4.有效期≥12个月，有至少8家检测单位的应用证明，通过质量体系认证（ISO13485及ISO9001体系认证）；具有医疗器械生产企业许可证，试剂生产场所符合GMP要求。
21 | 肺炎支原体质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）肺炎支原体质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
22 | A族链球菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）A族链球质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
23 | 百日咳鲍特菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）百日咳鲍特菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
24 | 肺炎克雷伯菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）肺炎克雷伯菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
25 | 脑膜炎奈瑟菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）脑膜炎奈瑟菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
26 | 军团菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）军团菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
27 | 隐球菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）隐球菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
28 | 沙门菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）沙门菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
29 | 志贺菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）志贺菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。
30 | 弯曲菌质控品 | 盒 | 1 | 0.4mL/支，6支/盒 | （1）弯曲菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL、2000 Copies/mL、10000Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。